总碳总氮的测定

总碳总氮  元素分析仪  德国元素分析仪（vario MACRO cube）
一、测定原理

样品在锡或银容器中称量，然后放入样盘中，在全自动的过程中样品通过球阀进入燃烧管。为了有效去除进样时带入的空气干扰，每个样品都用惰性气体进行吹扫。样品在高温下燃烧或裂解，待测元素转化为气体产物（样品在加热炉中用还原铜对燃烧气体进行还原。形成的分析气体N, CO2. H2O和SO,仍然在He载气流里）。用程序升温脱附(TPD) 分离分析气体，在TCD (或可选的IR) 中检测。利用检测器信号，样品重量和储存的校准曲线，和仪器相连的电脑自动计算出元素浓度。
二、操作步骤
样品的制备：风干土/植物磨碎，过100目筛。

称样：根据样品的含碳量，称取适量的土样（一般的农田土称样量约200mg，植物称100mg，其他样品酌情增加或减少），用锡箔纸包好，压片。
放入元素分析仪样品盘，在电脑软件上输入待测的样品序号和称样质量。启动仪器进行测定。
